SPZZOZ.ZP/14/2016 Przasnysz, dn. 08.06.2016 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę soczewek.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Uprzejmie prosimy o odstąpienie od dostaw w razie potrzeby do 24 godzin lub wydłużenie czasu do 48 godzin zważywszy na fakt, iż oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne wykorzystywane są w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie. W przypadku dopuszczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu w specyfikacji.**

*Odp. Zamawiający wydłuża czas do 48 godzin.*

**Pyt. 2**

**Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w § 3 ust. 4 lit a Wzoru Umowy następujących zapisów „ … przy czym zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)”?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 3 Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 ust. 1 lit. b, c Wzoru Umowy:**

1. ***W wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy***
2. ***W wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy chyba, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin?***

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.*

**Pyt. 4**

**Czy Zamawiający w poz. „b” dopuści soczewkę z PMMA do fiksacji śródtwardówkowej o średniacy części optycznej 6,5 mm, długości całkowitej 13,00, angulacją 10o dioptraż od 0,0 D do + 30,0 D (co ½ dioptrii), części haptyczne typu C, posiadające po jednym otworze na każdym haptyku oraz dwa otwory w części optycznej.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza soczewki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 5**

**Czy Zamawiający w pozycji „a” dopuści soczewkę przedniokomorową, jednoogniskową, sferyczną wykonaną z PMMA o średnicy całkowitej 13,75 mm, angulacji 3,7o, dioptrażu w zakresie od +5,0D do + 30,0D.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 6**

**Czy Zamawiający w pozycji „a” dopuści soczewkę tylnokomorową wykonaną z PMMA o średnicy całkowitej 13,5 mm, angulacji 7o dioptrażu w zakresie od -10,0D do + 33,0D.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 7**

**Czy Zamawiający w pozycji „a” dopuści soczewkę tylnokomorową wykonaną z PMMA o średnicy całkowitej 13,0 mm, angulacji 7o dioptrażu w zakresie od 0,0D do + 33,0D.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza soczewki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 8**

**Czy Zamawiający w pozycji „a” dopuści soczewkę tylnokomorową wykonaną z PMMA o średnicy optycznej 5,5 mm, angulacji 10o dioptrażu w zakresie od 0,0D do + 30,0D.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 9**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji a) soczewki wewnątrzgałkowej z PMMA o ukątowieniu/angulacji 8o. Pozostałe parametry bez zmian.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 10**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji b) soczewki wewnątrzgałkowej z PMMA do przyszywania twardówki o ukątowieniu części haptycznych 10o i długości całkowitej 13,5 mm pozostałe parametry bez zmian.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza soczewki jak w zapytaniu..*

Z poważaniem