SPZZOZ.ZP/8/2017 Przasnysz, 27.03.2017 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pyt. 1**

**Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wykonanie prac z zakresu wymienionego w §2 ust. 2 wzoru umowy leży po stronie Zamawiającego, a obowiązkiem Wykonawcy jest jedynie przedstawienie Zamawiającemu wytycznych w podanym zakresie.**

*Odp. Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zadaniem Wykonawcy będzie podłączenie urządzenia do mediów wprowadzonych do pomieszczenia sterylizatora. Ewentualne roboty budowlane na drodze, którą będzie transportowany sterylizator, likwidacja barier w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy.*

**Pyt. 2**

**W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są również prace adaptacyjne związane z przygotowaniem pomieszczenia do montażu urządzenia prosimy Zamawiającego o wydzielenie w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1) kosztu adaptacji pomieszczenia. Propozycję zmienionego formularza prezentuję poniżej:**

**Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej podaną cenę:**

**a) Koszt finansowania zakupu:**

**Wartość netto za ………………………. Zł**

**Wartość netto słownie: …………………………….. ………**

**Wartość brutto: ……………………………zł**

**Wartość brutto słownie: ……………………………………**

**b) Wartość urządzenia:**

**Wartość netto za ………………………………………..zł**

**Wartość netto słownie: ……………………………………**

**Wartość brutto: …………………………………………………zł**

**Wartość brutto słownie: ………………………………………………**

**c) Koszt adaptacji pomieszczenia:**

**wartość netto za …………………………….zł**

**Wartość netto słownie: ………………………………**

**Wartość brutto za: ………………………………..zł**

**Wartość brutto słownie:……………………………..**

 **RAZEM a) + b) + c) Wartość netto:……………………………….**

 **Wartość netto słownie: ……………………………………………**

 **Wartość brutto: …………………………………………..**

**Wartość brutto słownie: ……………………………………….**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.*

**Pyt. 3**

**W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy jednocześnie o zmianę zapisów §5 ust. 1 projektu umowy.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.*

**Pyt. 4**

**Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie płatności rat od 2. do 12. i dodanie do §5 ust. 2 wzoru umowy sformułowania „(…) pozostałe raty płatne do końca każdego kolejnego miesiąca następującego po terminie płatności pierwszej raty”.**

*Odp. Zamawiający dodaje do wzoru umowy do § 5 ust. 2 sformułowanie jak w zapytaniu.*

**Pyt. 5**

**Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą*

**Pyt. 6**

**W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o dodanie do treści umowy §5 ustęp 5 następującego zapisu: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.**

*Odp. Zamawiający dodaje do wzoru umowy ust. 5 do § 5 ust. 5 w treści jak w zapytaniu.*

**Pyt. 7**

**Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §6 wzoru umowy w ustępie 2 następujących punktów:**

**- zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;**

**- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia**

**- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;**

**- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;**

**- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;**

**- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;**

**- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;**

**- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;**

**- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”**

*Odp. Ze względu na krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia nie ma potrzeby wprowadzania proponowanych zapisów.*

**Pyt. 8**

**Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.**

*Odp. Zdaniem Zamawiającego fekt ten wynika z podpisania protokołu odbioru i przekazania sprzętu. Nie widzimy potrzeby dokonywania zmian w umowie.*

**Pyt. 9**

**Prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w §7 ust. 8 do 48 godzin.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pyt. 10**

**Prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w §7 ust. 11 do 96 godzin.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pyt. 11**

**Prosimy o potwierdzenie, że w §8 ust. 1 lit.) a) – f) Umowy, odwołując się do kwoty brutto określonej w „§ 6 ust. 1” doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający ma na myśli przepisy „§ 5 ust.1”.**

*Odp. W §8 ust. 1 lit.) a) – f) Umowy, odwołując się do kwoty brutto określonej w „§ 6 ust. 1” doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający ma na myśli przepisy „§ 5 ust.1”.*

**Pyt. 12**

**Zwracamy się z prośbą o wykreślenie kary określonej w §8 ust. 1 pkt. b). Pragniemy zauważyć, iż zapisy zawarte w §10 ust. 1, na które Zamawiający się powołuje, nie nakładają żadnego obowiązku na Wykonawcę, a zatem nie ma możliwości naliczenia kar umownych.**

*Odp. Zamawiający wykreśla w §8 ust. 1 pkt. b)*

**Pyt. 13**

**W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej określonej w §8 ust. 1 pkt. b) do 10%.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 12.*

**Pyt. 14**

**Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej określonej w §8 ust. 1 pkt. b) do 10%.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 12.*

**Pyt. 15**

**Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej określonej w §8 ust. 1 pkt. c) do 5%.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pyt. 16**

**Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej określonej w §8 ust. 1 pkt. f) do 20%.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pyt. 17**

**Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy ustępu o treści: „Z tytułu nieterminowej zapłaty Sprzedawcy przysługują od Zamawiającego odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.**

*Odp. Zamawiający nie dodaje do umowy zaproponowanego zapisu.*

**Pyt. 18**

**Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §8 ust. 1 pkt. f).**

*Odp. Zamawiający nie dodaje zapisu do umowy.*

**Pyt. 19**

**Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §8 ustęp 2 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.**

*Odp. Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 2 na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”.*

**Pyt. 20**

**Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.*

**Pyt. 21**

**Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.*

**Pyt. 22**

**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.*

**Pyt. 23**

**Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia.*

**Pyt. 24**

**Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.*

**Pyt. 25**

**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.**

*Odp.* Zamawiający nie *pokryje koszów ustanowienia zabezpieczeń.*

**Pyt. 26**

**Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:**

 **„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”**

**Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 27**

**Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?**

*Odp.* *Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy*

**Pyt. 28**

**Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27.*

**Pyt. 29**

**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27.*

**Pyt. 30**

**Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący.**

*Odp. Bilans, rachunek wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.*

**Pyt. 31**

**Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).**

*Odp. Majątek Zamawiającego jest własnością samorządu Powiatu Przasnyskiego.*

**Pyt. 32**

**Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.**

*Odp. Zamawiający posiada 307 łóżek.*

**Pyt. 33**

**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.**

*Odp. Zamawiający nie będzie zamieszczał aktualnego wzoru umowy.*

**Pyt. 34**

**Dotyczy tabeli wymagań parametrów technicznych punkt 37.**

**Wnosimy o dopuszczenie sterylizatora o szerokości 1400mm spełniającego pozostałe wymiary opisane w SIWZ.**

**Uzasadnienie:**

**Wymiary oferowanego urządzenia nieznacznie odbiegają od opisu w SIWZ.**

*Odp. Wykonawca samodzielnie powinien sprawdzić drogę transportu oferowanego urządzenia do jego lokalizacji w budynku szpitala i ewentualnie przewidzieć sposoby usunięcia napotkanych barier.*

*Informujemy, że pomieszczenie sterylizatora zlokalizowane jest na II piętrze budynku głównego szpitala. Szerokość drzwi do windy transportowej wynosi 1100 mm. Wykonawca winien ustalić czy oferowane urządzenie ma możliwość odchudzenia.*

**Pyt. 35**

**Wnosimy o zmianę terminu dostawy do 14 tygodni.**

**Urządzenie, które zamierzamy zaoferować jest najwyższej jakości sprzętem medycznym, który produkowany i konfigurowany jest zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, tym samym proces ten rozpocząć się może dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Czterotygodniowy termin realizacji, zapisany w SIWZ i projekcie umowy ogranicza możliwość składania ofert polskim dystrybutorom sprzętu zagranicznych producentów. Wydłużenie terminu dostawy znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert, co do jakości, jak i wartości oferowanych urządzeń, co w rezultacie oznacza niewymierną korzyść dla Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający informuje, że wydłuża termin dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy.*

**Pyt. 36**

**Prosimy określenie terminu możliwej wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem instalacji pod przyszły sterylizator oraz oceny zakresu prac niezbędnych do wykonania zadania.**

*Odp. Zamawiający informuje, że każdego dnia w godzinach od 9:00 do 14:00 istnieje możliwość sprawdzenia drogi transportu oraz pomieszczenia w którym zlokalizowany będzie sterylizator.*

**Pyt 37**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 1**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani urządzenie z komorą przelotową prostopadłościenną, polerowaną o chropowatości Ra=0,8µm?**

**Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego i jest zgodne z normą PN EN 285.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 38**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 2**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy sześciojednostkowy zgodnie z PN EN 285 o pojemności komory do 460 litrów, bez przewężenia, wyposażona w inne rozwiązanie zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 39**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 4**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator wyposażony w system oszczędzania energii, który w dłuższych okresach czasu bezczynności urządzenia wyłącza grzałki wytwornicy pary?**

**Proponowane rozwiązanie zapewnia ekonomiczną eksploatację sterylizatora.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 40**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 5**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z drzwiami komory płaskimi od strony wnętrza komory, wykonane ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI, izolowane termicznie z wewnętrzną powierzchnią drzwi polerowaną do Ra=0,8µm?**

**Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego i jest zgodne z normą PN EN 285.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 41**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 7**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy wyposażony w kolorowy ekran dotykowy odporny na zaparowanie, umieszczony nad komorą?**

**Proponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze od wymaganego i bardziej przyjazne w obsłudze dla Użytkownika.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu przy zachowaniu możliwości odczytów jak w SIWZ.*

**Pyt. 42**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 16**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w drukarkę termiczną?**

**Proponowane rozwiązanie spełnia wymagania polskich przepisów. Stosowany papier termiczny gwarantuje trwałość wydruku w okresie min. 10 lat. Rozwiązanie jest zgodne z normą PN EN 285.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 43**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 28**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez wodowskazu wytwornicy wyprowadzonego na zewnątrz przedniej ściany sterylizatora?**

**Proponowane urządzenie wyposażone jest w profesjonalny sterownik mikroprocesorowy wraz z czujnikami, które kontrolują poprawną pracę urządzenia. Poziom wody w wytwornicy pary jest również kontrolowany automatycznie przez sterownik urządzenia, a stan poziomu wody w wytwornicy jest wyświetlane na kolorowym ekranie dotykowym na interaktywnym schemacie urządzenia.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 44**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 31**

**Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie z drzwiami przesuwnymi w płaszczyźnie pionowej, zamykanymi i ryglowanymi automatycznie z napędem mechanicznym-elektrycznym. Dodatkowo drzwi wyposażone są w system przerywający ich ruch kiedy natrafią na opór. Jest to system bezpieczeństwa zapobiegający przytrzaśnięciu, uszkodzeniu np. ręki użytkownika lub niepoprawnie wsadzonego kosza.**

**Sposób napędu drzwi sterylizatora nie wpływa na poprawność pracy urządzenia. Proponowane rozwiązanie jest łatwiejsze w obsłudze i zgodne z wymogami normy PN EN 285.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt 45**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 34**

**Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane urządzenie ma być zgodne z normą PN EN 285, co jest prawidłową nazwą obwiązującej normy?**

*Odp. Sterylizator ma być zgodny z normą PN EN 285.*

**Pyt. 46**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 37**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, którego masa wynosi 1160 kg?**

**Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego przez Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 47**

**Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 37**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, którego wysokość po zmontowaniu wynosi 240 cm, pod warunkiem wykonania niezbędnych adaptacji na koszt Wykonawcy?**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.*

**Pyt. 48 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 1**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny komorę z powierzchnią wykończoną metodą kuleczkowania, co zapewnia większą powierzchnię oddawania ciepła do sterylizowanego wsadu, co jest rozwiązaniem korzystniejszym pod względem funkcjonalnym?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 49 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 2**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny komorę bez przewężenia światła z pochyleniem dna komory w kierunku odpływu, co zapobiega wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 50 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 5**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny drzwi z o konstrukcji pierścieniowej z powierzchnią wewnętrzną wykończoną metodą kuleczkowania, co zapewnia większą powierzchnię oddawania ciepła do sterylizowanego wsadu?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 51 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 7**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny sterownik z panelem dotykowym umieszczonym ponad drzwiami sterylizatora, w sposób zapobiegający jego zaparowaniu?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 52 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 28**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny sterylizator, którego konstrukcja wytwornicy pary nie wymaga wodowskazu wyprowadzonego na zewnątrz przedniej ścianki obudowy?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu pod warunkiem, że na czytniku sprawdzić będzie można wysokość poziomu w zbiorniku wytwornicy pary.*

**Pyt. 53 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 31**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny drzwi sterylizatora przesuwne, w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie z napędem elektrycznym, co zapewnia wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność. Zaoferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 54 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 32**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem, co zapewnia wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność. Zaoferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 55 - Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 37**

**Czy Zamawiający dopuszcza do oceny sterylizator o gabarytach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych i nie przekraczających: 125 x 195 x 160 (szer. x wys. x gł.)?**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.*

**Pyt. 56**

**Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy?**

*Odp. Zamawiający wydłuża termin dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy.*

Z poważaniem