SPZZOZ.ZP/10/2015 Przasnysz, dn. 14.04.2015 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 16 warstwowego tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Przasnyszu

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zasilany z sieci o napięciu 220/230 V, dwuglowicowy automatyczny wstrzykiwacz do badań tomografii komputerowej, STELLANT CT D, charakteryzującą się m.in. takimi cechami jak:**

**Automatyczna dwukomorowy wstrzykiwacz, w skład której wchodzą m. in.**

**\* podwójna głowica na jezdnym statywie ze zintegrowanym wieszakiem na podawane płyny przystosowana do prowadzenia badań z podaniem środka kontrastowego (poj. 200 ml) i soli fizjologicznej (poj. 200 ml)**

**\* konsola zasilająca**

**\* ogrzewacze kontrastu, 2 szt. (1 szt. ogrzewacz – do montowania na głowicy z kontrastem i 1 szt. ogrzewacz do montażu na głowicy z solą fizjologiczną,**

**\* kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania**

**Aparat zapewnia:**

1. **Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania,**
2. **Funkcja automatycznego napełniania,**
3. **Funkcja testowania drożności naczyń**
4. **Możliwość przeprowadzania iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek kontrastowy), ale również jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej wstrzykiwane są równocześnie) i możliwość zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie „Dual flow”)**
5. **Limit ciśnienia szczytowego 50-325 PSI**
6. **Prędkość przepływu 0,1-10 ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s**
7. **Możliwość zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz każdy (łącznie 192 zapisy)**
8. **Możliwość opóźnienia wlewu 0-900 sekund (programowalna Pauza)**
9. **Możliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200 ml**
10. **Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek,**
11. **Możliwość opcjonalnej integracji/sprzężenia wstrzykiwacza z wybranymi tomografami firm m. in. Toshiba (sprzężenie klasy 1), Siemens (klasa 1, 3 lub 4), GE (klasa 4), Philips (klasa 1 lub 5) \**

**Wstrzykiwacz automatyczny STELLANT CT D to absolutny lider na rynku tego typu strzykawek w Polsce o czym świadczy liczba około 180 instalacji tego właśnie systemu w okresie ostatnich lat.**

**System ten wykorzystywany jest w badaniach wielorzędowej tomografii komputerowej w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego Użytkowników.**

*Odp. Parametry wynikające z zapytania nie stoją w sprzeczności z parametrami wynikającymi ze SIWZ.*

**Pyt. 2**

**Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony dwugłowicowy automatyczny wstrzykiwacz do badań tomografii komputerowej był zasilany wyłącznie sieciowo?**

**Proponowane rozwiązanie stanowi o tym, że wstrzykiwacz zasilany jest z sieci elektrycznej, za pomocą kabla poprowadzonego w kanałach technicznych Pracowni (kabel nie leży na podłodze Pracowni i prowadzony jest w przystosowanych do tego kanałach). Natomiast zasilanie bateryjne wstrzykiwaczy kontrastu wymaga ciągłego ładowania ich baterii zasilających, w celu przygotowania urządzenia do pracy, co implikuje konieczność ciągłego monitorowania stanu technicznego (pod kątem poziomu doładowania baterii). Zasilanie bateryjne (nawet jeśli nie jest używane) może ulec kosztownej awarii (koszty jej usunięcia są dużo wyższe, niż koszty usunięcia awarii systemu z zasilaniem kablowym).**

**Ponadto każda bateria ma określoną żywotność (ograniczona ilość doładowań), a co za tym idzie, po określonym czasie, czy dokonaniu określonej ilości badań i związanych z tym doładowań, baterie takie należy niezwłocznie wymienić, w celu zapewnienia dalszej eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu. Zwracamy uwagę, że koszty wymiany baterii są wysokie.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zasilania wstrzykiwacza z sieci. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji 220/230V umożliwiającej podłączenie tego urządzenia.*

**Pyt. 3**

**Czy - w trosce o dobro publiczne, kierując się poszanowaniem pieniędzy budżetowych – Zamawiający będzie wymagał aby dwugłowicowy automatyczny wstrzykiwacz do badań tomografii komputerowej był systemem typu „otwartego” – tj. urządzeniem zapewniającym możliwość eksploatacji z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza aby dwugłowicowy automatyczny wstrzykiwacz był systemem typu „otwartego.”*

**Pyt. 4**

**Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w formularzu ofertowym kosztu finansowania płatności ratalnej jako odrębnej pozycji.**

**Umożliwi to zastosowanie stawki Vat „ZW”, a dzięki temu pozwoli na uniknięcie 8% lub 23% stawki podatku Vat od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z interpretacją podatkową Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku Vat.**

**W ten sposób Zamawiający uzyska cenę ofert niższą o stawkę podatku Vat czyli odpowiednio 8% lub 23%, co będzie oczywiście korzystne dla Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający wydziela w druku Oferta pozycję C – koszty finansowania.*

*W załączeniu poprawiony formularz ofertowy.*

***Zamawiający dokonuje również zmian w SIWZ:***

* ***w Załączniku nr 2 w tabeli Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych w dziale XI Gwarancja i serwis pogwarancyjny pkt 98 dodaje kolejny myślnik w brzmieniu:***

***- gwarancja na części zamienne zamontowane w trakcie okresów gwarancji realizowana będzie na takich samych zasadach jak aparat.***

* ***§ 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:***

***§ 6.***

***Warunki płatności***

***1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:***

***cena netto: …..............................................................................................***

***(cena netto słownie:........................................................................................................)***

***cena brutto: ……………......................................................................................***

***(cena brutto słownie........................................................................................)***

***2. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem***

***4. Faktura wystawiona będzie na całą kwotę wynikającą z pkt 1***

***5. Sposób finansowania:***

***Pierwsza rata w wysokości 50 % wartości brutto umowy płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury***

***Pozostałe 50% płatne w równych 10 ratach. Każda z rat płatna w terminie 30 dni od daty poprzedniej płatności.***

***6. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:***

***Bank: ………………………………………….***

***nr rachunku: ………………………………….***

Z poważaniem

*Załącznik nr 1*

*.................................................*

*(Pieczęć lub nazwa Wykonawcy)*

**O F E R T A**

Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym z art. 39 ustawy Pzp:

Oferujemy wykonanie dostawy i montażu tomografu komputerowego, którego rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia w cenie:

1. Cena tomografu komputerowego wraz z instalacją.

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. brutto

1. Roboty budowlane w tym:

* Dostawa i montaż klimatyzatorów zgodnie z zał. nr 3

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. brutto

* Roboty instalacyjne: elektryczne, komputerowe

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. brutto

* Roboty budowlane związane z transportem tomografu na miejsce jego instalacji.

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. brutto

* Pozostałe roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń do eksploatacji tomografu

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. brutto

* Wykonanie projektu osłon stałych wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii sanitarnej

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. brutto

Razem B)

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. Brutto

1. Koszty finansowania

……………………netto

………% VAT, ……….zł VAT

…………………. Brutto

**RAZEM A) + B) + C)=**

**…………………. netto**

**…………………..VAT w zł**

**…………………..brutto**

**(słownie: ……………………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………… brutto)**

1. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 60 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.
2. Przewidujemy, że następujące części zamówienia zostaną/nie zostaną\* powierzone podwykonawcom:

\*niepotrzebne skreślić

.................................................................................................. ..................................................................................................

1. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

............................................................

*(pieczątka, podpis osoby upoważnionej)*

......................................... dnia ..................................