SPZZOZ.ZP/12/2016 Przasnysz, dn. 06.05.2016 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji SIWZ

 W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1 dotyczy Pakietu I poz. b)**

**Czy ze względu na fakt, ze została zakończona produkcja soczewek oferowanych w Pakiecie I poz. a Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 1 z Pakietu I*

**Pyt. 2 dotyczy załącznika nr 3 „Specyfikacja techniczna aparatu do fakoemulsyfikacji” – tabela poz. 37 oraz § 6 ust. 5 wzoru umowy:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy urządzenia do max 48 godzin (dni robocze) od zgłoszenia awarii?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 3 dot. Zał nr 3 „Specyfikacja techniczna aparatu do fakoemulsyfikacji” – tabela poz. 37 oraz § 6 ust. 5 wzoru umowy:**

**Czy w związku z wymogiem przystąpienia do naprawy urządzenia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia awarii Zamawiający zapewni dostęp do urządzenia przez 24 godziny na dobę (w dni robocze)?**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 2.*

**Pyt. 4 dot. zał. nr 3 „Specyfikacja techniczna aparatu do fakoemulsyfikacji” tabela poz. 39: Czy z uwagi na fakt, że operacje nie są wykonywane przez 24 godziny na dobę Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu wg poniższej propozycji:**

**„Możliwość zgłaszania awarii faxem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu.”**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.*

**Pyt. 5 dot. wzoru umowy Pakiet I:**

**Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:” Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen, z wyłączeniem zmiany ceny spowodowanej zmianą stawek VAT, która wchodzi w życie automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu przez strony z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustanawiających nowe stawki VAT.”.**

**Propozycja pozwoli na lepszą współpracę stron w związku z wykonywaniem umowy – strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.**

*Odp. Zamawiający zmienia zapis na poniższy:*

*Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen, z wyłączeniem zmiany ceny spowodowanej zmianą stawek VAT, która wchodzi w życie automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustanawiających nowe stawki VAT.*

**Pyt. 6 dot. wzoru umowy, Pakiet I**

**Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 6 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zmiana cen wymaga formy pisemnej w formie Aneksu z wyłączeniem sytuacji wskazanej w § 3 ust. 5 umowy.”**

**Przedmiotowe postanowienie uległo zmianie w związku z propozycją aby zmiana cen związana ze zmianą stawki podatku od towarów i usług następowała automatycznie bez konieczności zawierania aneksu przez strony.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 7 dot. wzoru umowy Pakietu I:**

**Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”**

**Dniem zapłaty powinien być dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy jako wierzyciela.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 8 dot. wzoru umowy Pakietu I:**

**Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający w terminie 5 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Wykonawcy na koszt Wykonawcy wadliwy towar. Wykonawca uzupełni braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania w ciągu 3 dni roboczych odeśle do Zamawiającego towar wolny od wad.” Zmiana precyzuje etapy postępowania reklamacyjnego – stwierdzenie wady, rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualna wymiana towaru na wolny od wad. Ponadto Wykonawca może rozpatrzyć reklamację jakościową dopiero w momencie kiedy otrzyma reklamowany towar.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 9 dot. wzoru umowy Pakiet I**

**Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 1 lit b) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” Zaproponowany we wzorze poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 10 dot. wzoru umowy pakietu I**

**Zwracam się z prośbą aby § 8 ust 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: ”Zakupu przedmiotu umowy u innego Wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie różnicy w cenie oraz kosztów transportu związanych z realizacją dostawy zastępczej a Zamawiający udokumentuje Wykonawcy poniesione koszty”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby Wykonawca ponosił całkowite koszty zakupu zastępczego dokonanego przez Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.*

**Pyt. 11 dot. wzoru umowy pakiet I**

**Zwracam się z prośbą aby § 10 ust. 1A pkt 1) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w przypadku trzykrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy”. Podstawa do odstąpienia od umowy w postaci „dwukrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy” rażąco narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.*

**Pyt. 12 dot. wzoru umowy pakiet I**

**Zwracam się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy § 10 ust. 1A pkt 2) ze wzoru umowy nie wynika gdzie miałby być przedstawiony opis przedmiotu umowy w języku polskim**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 13 dot. wzoru umowy pakiet I**

**Zwracam się z prośbą aby § 10 ust. 1A pkt. 3) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w przypadku trzykrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy”. Podstawa do odstąpienia umowy w postaci „dwukrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy” rażąco narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.*

**Pyt. 14 dot. wzoru umowy pakiet I**

**Zwracam się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy § 10 ust. 1A pkt 5). Nie ma żadnego uzasadnienia aby Zamawiającemu przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zmienia pkt 4 § 5 umowy na:*

*Przedmiot umowy posiadać będzie dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania, wydane przez podmiot upoważniony do wydawania deklaracja zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), które Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie.*

*Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i użytkowania musi być oznaczony znakiem CE.*

*Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.*

**Pyt. 15 dot. wzoru umowy pakiet I**

**Zwracam się z prośbą aby do wzoru umowy dołączyć postanowienie dotyczące okresu obowiązywania umowy.**

*Odp. Zamawiający dodaje do § 1 pkt 2:”Termin obowiązywania umowy od………. do ………”*

**Pyt. 16 dot. § 2 ust. 1 wzoru umowy Pakiet I**

**Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:**

**„Dostawy soczewek i materiałów eksploatacyjnych realizowane będą według składanych zamówień przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia faxem w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. W razie potrzeby 48 godzin od przyjętego zamówienia telefonicznego lub faxem**

**Oferowany asortyment jest w planowanych zabiegach okulistycznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 17 dot. § 5 ust. 3 wzoru umowy Pakiet I:**

**Czy Zamawiający opierając się na:**

1. **Art. 4 pkt 6 rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych w brzmieniu: „Jeżeli wyrób medyczny ma być stosowany przez profesjonalistów, to po uzyskaniu zgody użytkownika można dostarczyć mu wymagane informacje w innym języku niż język polski” wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewek w opakowaniu w języku angielskim?**

**Oferowany asortyment posiada dużo symboli międzynarodowych, powszechnie stosowanych w oznaczeniu wyrobów medycznych na opakowaniu przez co jest łatwo zrozumiały.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 18 dot. § 5 ust. 4 umowy Pakiet I**

**Czy z uwagi na fakt, że producentem oferowanego asortymentu jest firma zagraniczna co powoduje, że dokumenty dopuszczające do obrotu (deklaracja zgodności, certyfikat CE) są opublikowane w języku innym niż polski, Zamawiający odstąpi od wymogu publikacji tych dokumentów na terenie Polski. Wyżej wymienione dokumenty składane są przez nas zawsze wraz z tłumaczeniem na język polski w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.**

*Odp. Zamawiający odstąpi od wymogu publikacji tych dokumentów na terenie Polski pod warunkiem, że wymienione dokumenty składane są wraz z tłumaczeniem na język polski w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.*

**Pyt. 19 dot. Pakietu II poz.1)**

**Czy Zamawiający miał na myśli soczewki o materiale optyki: akryl hydrofobowy z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie (zamiast chromosomami)**

*Odp. Zamawiający miał na myśli soczewki o materiale optyki: akryl hydrofobowy z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie.*

**Pyt. 20 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie zapisu: „nieodpłatne użyczenie fakoemulsyfikatora” na „przekazanie w bezpłatne użytkowanie aparatu do fakoemulsyfikacji”?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 21 dot. § 2 ust. 13 wzoru umowy Pakiet II:**

**Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:**

**„Dostawy soczewek i materiałów eksploatacyjnych realizowane będą według składanych zamówień przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia faxem w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. W razie potrzeby 48 godzin od przyjętego zamówienia telefonicznego lub faxem**

**Oferowany asortyment jest w planowanych zabiegach okulistycznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 22 dot. § 5 ust. 3 wzoru umowy Pakiet II**

**Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia ulotki w języku polskim dla zestawu do operacji zaćmy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit g) wzoru umowy. Zestawy do operacji zaćmy stanowią komplet akcesoriów niezbędnych podczas zabiegu operacyjnego m. in. takich jak: noże, strzykawki, fartuchy, obłożenia, kasety, tipy itp. pakowanych i następnie sterylizowanych bez ulotek do zestawu jako całości.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 23 dot. § 5 ust. 3 wzoru umowy Pakiet II:**

**Czy Zamawiający opierając się na:**

1. **Art. 4 pkt 6. Rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych w brzmieniu: „Jeżeli wyrób medyczny ma być stosowany przez profesjonalistów, to po uzyskaniu zgody użytkownika, można dostarczyć mu wymagane informacje w innym języku niż język polski” wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewek i materiałów eksploatacyjnych w opakowaniach w języku angielskim?” Oferowany asortyment posiada dużo symboli międzynarodowych, powszechnie stosowanych w oznaczeniu wyrobów medycznych, na opakowaniu, przez co jest łatwo zrozumiały.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 24 dot. § 5 ust. 4 wzoru umowy Pakiet II:**

**Czy z uwagi na fakt, że producentem oferowanego asortymentu jest firma zagraniczna co powoduje, ze dokumenty dopuszczające do obrotu (deklaracja zgodności, certyfikat CE) są opublikowane w języku innym niż polski Zamawiający odstąpi od wymogu publikacji tych dokumentów na terenie Polski. Wyżej wymienione dokumenty składane są przez nas zawsze wraz z tłumaczeniem na język polski w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.**

*Odp. Zamawiający odstąpi od wymogu publikacji tych dokumentów na terenie Polski pod warunkiem, że wymienione dokumenty składane są wraz z tłumaczeniem na język polski w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.*

**Pyt. 25 dot. § 1 ust. 3 lit a) wzoru umowy (pakiet II):**

**Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu w/w paragrafu jak poniżej:**

**„a) Soczewki – Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt kompletu soczewek będących przedmiotem zamówienia w ilości 120 sztuk w następującej strukturze jakościowo-ilościowej: (…)”**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 26 dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy (pakiet II)**

**W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek w niniejszym postępowaniu, zwracamy się z prośbą o dodanie dodatkowych zapisów regulujących zasady realizowania depozytu:**

1. **Osobą odpowiedzialną za depozyt soczewek po stronie Zamawiającego jest: .........................., po stronie Wykonawcy jest: ………... .**
2. **Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.**
3. **Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.**
4. **Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.**
5. **Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.**
6. **W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.**
7. **Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.**
8. **Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.**
9. **Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.**

*Odp. Zamawiający wprowadza powyższe zapisy do umowy w związku z powyższym § 1 Umowy otrzymuje brzmienie:*

*§ 1*

1. *Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z nieodpłatnym użyczeniem fakoemulsyfikatora.*
2. *Soczewki toryczne z asferyczną powierzchnią przednią, ekwiwalent sferyczny na tylnej stronie optyki – 10 szt.:*

*- typ optyki: dwuwypukła*

*- średnica optyczna: 6,0 mm,*

*- długość całkowita: 13,0 mm,*

*- dioptraż  od  +6.00 dioptrii do +34.00 dioptrii*

*- stopień uwodnienia: 0,3%*

*- współczynnik refrakcji: 1,55*

*- materiał optyki i części haptycznych: akryl hydrofobowy z chromosomami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie*

*b) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA – 20 sztuk:*

*- średnica optyczna: 6 ÷ 7,0 mm ,*

*- długość całkowita: 12,5 mm - 13 mm,*

*- angulacja części haptycznych: 5 ÷ 10 o,*

*- zakres mocy: -5,0 do + 30,0 dioptrii,*

*- współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej*

*c) Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe, o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV bez filtra światła niebieskiego oraz z jednorazowym kartridżem do implantacji – 1400 sztuk*

*- średnica optyczna: 6,0 mm,*

*- długość całkowita: 13,0 mm,*

*- angulacja części haptycznych: 0 o,*

*- zakres mocy: + 6,0 do + 40,0 dioptrii,*

*- współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej*

*d) Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu 1400 sztuk zamawiany będzie w stężeniach 1%; ampułek*

 *Pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml*

*e) Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w którego skład wchodzą - 1400 sztuk:*

 *- serweta na stół operacyjny min. 140 cm – 140 cm – 2 szt.,*

 *- serweta na stolik Mayo min 80 cm x 140 cm – 1 szt.,*

 *- fartuch jednorazowy jałowy – 3 szt.,*

 *- obłożenie okulistyczne z folią min 140 cm x 140 cm – 1 szt.,*

 *- osłonki na podłokietniki – 1 komp.,*

 *- kaniula do visco 27G – 2 szt.,*

 *- ocznik – 1 szt.,*

 *- strzykawka 2 ml – 4 szt.,*

 *- strzykawka 10 ml – 1 szt.,*

 *- kaseta do fako – 1 szt.*

 *- igła nr 5 – 2 szt.,*

 *- noże okulistyczne Slit 2,6 mm; MVR 1,2 mm – po 1 sztuce*

 *- gaziki – 5 szt.,*

 *- dreny iryg./aspirac. – 1 szt.,*

 *- klucz do igły fako – 1 szt.,*

 *- rękaw irygacyjny – 1 szt.,*

 *- igła do fakoemulsyfikacji – 1 szt.,*

 *- strzałki – spongostan – 1 szt.,*

 *- ręcznik papierowy – 2 szt.,*

 *- kieliszek plastikowy 60 ml – 1 szt.,*

 *- miseczka plastikowa 250 ml. – 1 szt.,*

 *- kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.*

 *- tacka na narzędzia – 1 szt.*

*f) Bezpłatne użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 12 miesięcy i jego parametry:*

*- rok produkcji nie wcześniej niż 2011 rok,*

*- pompa perystaltyczna*

*- zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min,*

*- możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/min.,*

*- zakres regulacji podciśnienia min. 0-650 mmHg,*

*- przepływ zwrotny – reflux,*

*- kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna” zamiast klasycznego drenu naciągniętego na rolkach pompy. Kaseta zintegrowana z kompletem drenów,*

*- zamknięty system płynowy,*

*- głowica z min 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym,*

*- głowica fako umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku) przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Możliwość niezależnego ustawienia ultradźwięków tradycyjnych i oscylacyjnych*

*- pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji,*

*- zakres regulacji częstotliwości pulsów min 5-100 pulsów/sek.,*

*- tryb fako „burst”*

*- możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst”,*

*- tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” (specjalny otwór w ściance bocznej redukujący efekt surge)*

*- napęd pneumatyczny noża do witrektomii,*

*- możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością 10-2500 cięć/min.,*

*- diatermia zintegrowana z urządzeniem,*

*- diatermia sterowana z przełącznika nożnego,*

*- liniowy tryb pracy diatermii,*

*- sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych,*

*- sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji,*

*- bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania,*

*- możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu,*

*- możliwość programowania wysokości statywu kroplówki w zakresie 13-110 cm,*

*- możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu,*

*- zintegrowana taca o regulowanej wysokości,*

*- zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna,*

*- zasilanie 220-240V/50-60Hz*

*- klasa ochronności I,*

*- wyposażenie:*

 *głowica do fakoemulsykikacji - 8 szt,*

*końcówki bimanulane - 8 kompl.,*

*karta pamięci - 1 szt.,*

*noże do witrektomii - 6 szt.,*

*penseta diatermiczna – 2 szt.*

*przewód do diatermii – 2 szt.,*

*kluczyk do odkręcania tipa – 2 szt.*

*2. Sposób realizacji przedmiotu Umowy*

 *a) Soczewki:*

*- wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu nieodpłatnie kompletu soczewek będących przedmiotem zamówienia w ilości 120 sztuk w następującej strukturze jakościowo ilościowej:*

 *Dioptriaż*

* *6,0 - 2 szt.,*
* *7,0 - 2 szt.,*
* *8,0 - 2 szt.,*
* *9,0 - 2 szt.,*
* *10,0 - 2 szt.*
* *11,0 - 2 szt.,*
* *12,0 - 2 szt.,*
* *13,0 - 2 szt.,*
* *14,0 - 2 szt.,*
* *15,0 - 2 szt.,*
* *16,0 - 2 szt.,*
* *16,5 - 1 szt.,*
* *17,0 - 2 szt.,*
* *17,5 - 2 szt.,*
* *18,0 - 2 szt.,*
* *18,5 - 2 szt.,*
* *19,0 - 2 szt.,*
* *19,5 - 2 szt.,*
* *20,0 - 2 szt.,*
* *20,5 - 3 szt.,*
* *21,0 - 3 szt.,*
* *21,5 - 4 szt.,*
* *22,0 - 6 szt.,*
* *22,5 - 6 szt.,*
* *23,0 - 6 szt.,*
* *23,5 - 6 szt.,*
* *24,0 - 6 szt.,*
* *24,5 - 6 szt.,*
* *25,0 - 6 szt.,*
* *25,5 - 4 szt.,*
* *26,0 - 3 szt.,*
* *26,5 - 2 szt.,*
* *27,0 - 2 szt.,*
* *27,5 - 2 szt.,*
* *28,0 - 2 szt.,*
* *28,5 - 2 szt.,*
* *29,0 - 2 szt.,*
* *29,5 - 2 szt.,*
* *30,0 - 2 szt.,*
* *31,0 - 2 szt.,*
* *32,0 - 2 szt.,*
* *33,0 - 2 szt.,*
* *34,0 - 2 szt.*

 *- zamawiający wykorzystywać będzie przekazane soczewki do wykonywania zabiegów operacyjnych oraz w układzie miesięcznym informować będzie wykonawcę, który asortyment i w jakiej ilości został zużyty*

 *- Wykonawca w oparciu o informacje uzyskane przez Zamawiającego uzupełni soczewki do pierwotnego stanu,*

 *- wykonawca na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego dokona sprzedaży (wyfakturowania) użytych soczewek*

*- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby posiadany towar przez Zamawiającego posiadał aktualne terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy*

 *b) Pozostałe materiały – ich zakup będzie realizowany w oparciu o jednostkowe zamówienia.*

 *c) Aparat do fakoemulsyfikacji:*

 *- dostarczony będzie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,*

*d) Bezpłatne użyczenie na okres 12 miesięcy aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej, opisanego szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

*e) Montaż i uruchomienie fakoemulsyfikatora w Oddziale Okulistyki, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,*

*f) Szkolenie pracowników personelu medycznego i technicznego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkowania.*

*g) Osobą odpowiedzialną za depozyt soczewek po stronie Zamawiającego jest: .........................., po stronie Wykonawcy jest: ………... .*

*h) Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.*

*i) Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.*

*j) Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.*

*k) Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.*

*l) W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.*

*ł). Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.*

*m) Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.*

*n) Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.*

*3. Termin realizacji umowy od …………….do …………….*

**Pyt. 27 dot. § 1 ust. 3 lita) wzoru umowy (pakiet II)**

**Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:**

**(…)- zamawiający wykorzystywać będzie przekazane soczewki do wykonywania zabiegów operacyjnych oraz w terminie 3 dni od zużycia informować będzie wykonawcę, który asortyment i w jakiej ilości został zużyty w formie raportu zużytych soczewek (…)”.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak w zapytaniu*

**Pyt. 28 dot. Rozdziału VI pkt. 7 SIWZ:**

**Czy ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania oferowanych wyrobów, Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty jedynie oświadczenia o ich posiadaniu i zobowiązaniu do ich przedstawieniu na każde żądanie Zamawiającego?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania oferowanych wyrobów i zobowiązaniu do ich przedstawieniu na każde żądanie Zamawiającego*

**Pyt. 29 dot. wzoru umowy pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:” Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen, z wyłączeniem zmiany ceny spowodowanej zmianą stawek VAT, która wchodzi w życie automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu przez strony z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustanawiających nowe stawki VAT.”.**

**Propozycja pozwoli na lepszą współpracę stron w związku z wykonywaniem umowy – strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.**

*Odp. Zamawiający zmienia zapis na poniższy:*

*Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen, z wyłączeniem zmiany ceny spowodowanej zmianą stawek VAT, która wchodzi w życie automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustanawiających nowe stawki VAT.*

**Pyt. 30 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 6 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zmiana cen wymaga formy pisemnej w formie Aneksu z wyłączeniem sytuacji wskazanej w § 3 ust. 5 umowy.”**

**Przedmiotowe postanowienie uległo zmianie w związku z propozycją aby zmiana cen związana ze zmianą stawki podatku od towarów i usług następowała automatycznie bez konieczności zawierania aneksu przez strony.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody*

**Pyt. 31**

**Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”**

**Dniem zapłaty powinien być dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy jako wierzyciela.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 32 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający w terminie 5 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę a w przypadku reklamacji jakościowej odeśle do Wykonawcy na koszt Wykonawcy wadliwy towar. Wykonawca uzupełni braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania w ciągu 3 dni roboczych odeśle do Zamawiającego towar wolny od wad.” Zmiana precyzuje etapy postępowania reklamacyjnego – stwierdzenie wady, rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualna wymiana towaru na wolny od wad. Ponadto Wykonawca może rozpatrzyć reklamację jakościową dopiero w momencie kiedy otrzyma reklamowany towar.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 33 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 8 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 12 (dwunastu miesięcy)” Postanowienie zostało zmienione tak aby uniknąć wątpliwości w zakresie okresu na jaki udzielono gwarancji.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 34 dotyczy wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby § 8 ust 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: ”Zakupu przedmiotu umowy u innego Wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie różnicy w cenie oraz kosztów transportu związanych z realizacją dostawy zastępczej a Zamawiający udokumentuje Wykonawcy poniesione koszty”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby Wykonawca ponosił całkowite koszty zakupu zastępczego dokonanego przez Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.*

**Pyt. 35 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby § 10 ust. 1A pkt 1) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w przypadku trzykrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy”. Podstawa do odstąpienia od umowy w postaci „dwukrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy” rażąco narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.*

**Pyt. 36 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy § 10 ust. 1A pkt 2) ze wzoru umowy nie wynika gdzie miałby być przedstawiony opis przedmiotu umowy w języku polskim**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 37 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby § 10 ust. 1A pkt. 3) wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w przypadku trzykrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy”. Podstawa do odstąpienia umowy w postaci „dwukrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy” rażąco narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.*

**Pyt. 38 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy § 10 ust. 1A pkt 5). Nie ma żadnego uzasadnienia aby Zamawiającemu przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zmienia pkt 4 § 5 umowy na:*

*Przedmiot umowy posiadać będzie dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania, wydane przez podmiot upoważniony do wydawania deklaracja zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), które Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie.*

*Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i użytkowania musi być oznaczony znakiem CE.*

*Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.*

**Pyt. 39 dot. wzoru umowy Pakiet II**

**Zwracam się z prośbą aby do wzoru umowy dołączyć postanowienie dotyczące okresu obowiązywania umowy.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 26.*

Z poważaniem