Znak: SPZZOZ.ZP/8/2017

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na dostawę i montaż**

 **sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary**

**dla SPZZOZ w Przasnyszu**

1. **NAZWA ORAZ ADRES FIRMY**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

tel: (0-29) 75 34 318

fax: (029) 75 34 380

e-mail: szpitalprzasnys@op.pl

 szpitalprzasnysz@o2.pl

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty zamówienia od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary na 6 wsadów z wyposażeniem dla SPZZOZ w Przasnyszu.

1.

Sterylizator parowy powinien spełniać obowiązujące normy polskie i europejskie.

Wymiary sterylizatora (komory sterylizacyjnej) winny spełniać wymiarowo warunki standardowych jednostek wsadu.

Przedmiotem zakupu jest sterylizator przelotowy tzn. załadunek i rozładunek wykonywany jest po przeciwnych stronach sterylizatora. Załadunek w części brudnej, rozładunek w części czystej sterylizacji.

Obsługa sterylizatora prosta za pomocą przycisków na pulpicie sterowniczym na wyświetlaczu LCD z ekranem dotykowym.

W trakcie procesu sterylizacji istnieje możliwość kontroli poszczególnych etapów sterylizacji.

Aby zminimalizować ryzyko manipulowania parametrami sterylizatora powinien on posiadać zabezpieczenia w tym zakresie tj. hasłami dostęp do menu, kodami do obsługi programu.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu urządzenia na miejsce montażu,

- montażu urządzenia w miejscu jego pracy,

- wykonania podłączenia mediów niezbędnych do funkcjonowania,

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Kod CPV – 33.19.11.10-9

1. **Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia:

- 4 tygodnie od daty podpisania umowy

1. **Finansowanie przedmiotu zamówienia**

Zamówienie finansowane będzie w sposób niżej opisany:

- Okres finansowania 12 miesięcy,

- 12 równych rat, pierwsza płatna 30 dni po uruchomieniu i odbiorze urządzenia,

- Należy wyodrębnić z wartości zamówienia 2 pozycje:

* Koszt finansowania zamówienia,
* wartość zamówienia

Powyższe wynika z różnych stawek VAT dla wyżej wymienionych elementów

- Ze względu na przyjęty sposób finansowania oferty mogą składać firmy finansujące zadanie lub bezpośrednio firmy dostarczające i montujące urządzenie.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj:**
3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23.
4. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał finansowanie lub dostawę i montaż co najmniej 3 urządzeń medycznych o wartości min 150.000 zł brutto każda – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5.

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt 2.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 2.1)

1. **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844 oraz z 2016 r . poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy , który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844 oraz z 2016 r poz. 615.
2. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający wymaga aby wyrób medyczny posiadał:**

- Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i deklaracje zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876). -

- Dokument potwierdzający, że urządzenie posiada certyfikat właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC potwierdzony przez jednostkę notyfikowaną.

- Dokument (certyfikat) potwierdzający zgodność urządzenia z Dyrektywą 97/23/EC; - deklaracje producenta spełnienia norm PN-EN 285 / EN 285.

**VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu**

1. Do oferty wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5. Zgodnie z art. 24aa Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń i dokumentów.
7. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.
8. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, Ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
10. Dowody określające czy sfinansowanie lub dostawy wymienione w wykazie załączonym do oferty zostały wykonane lub są wykonywane należycie .

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i deklaracje zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876). -

f) Dokument potwierdzający, że urządzenie posiada certyfikat właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC potwierdzony przez jednostkę notyfikowaną.

g) Dokument (certyfikat) potwierdzający zgodność urządzenia z Dyrektywą 97/23/EC; - deklaracje producenta spełnienia norm PN-EN 285 / EN 285.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6:
2. pkt 6 ppkt b), c),d) składa dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiedni, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) pkt6 ppkt. a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć założone przed notariuszem lub organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis z pkt. 7 stosuje się.

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

11. Ponadto do oferty wykonawca musi załączyć

 - druk ofert – załącznik nr 1

 - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (granicznych) – załącznik nr 2

 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

- wykaz dostaw zgodnie z pkt. VI. 1 c) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – załącznik nr 6

- zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 7

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pisma o wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem, faxem, a następnie potwierdzają pocztą na adres:

 SPZZOZ

 Ul. Sadowa 9

 06-300 Przasnysz

 Nr fax Zamawiającego: (0-29) 75 34 380

 Adres e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (za skuteczne poinformowanie Wykonawcy uważa się wydruk z faksu/email Zamawiającego, który zawiera potwierdzenie nadania/wysłania bez błędów w przekazie).
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faxem lub e-mailem zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
4. W sprawie procedury przetargowej osoba do kontaktów:

 Renata Karwacka tel : (0-29) 75 34 310

**IX. Wymagania dotyczące wadium**

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium.

Wysokość wadium wynosi :

5.000,00 zł

Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 29.03.2017 r do godz. 10.00 na konto SP ZZOZ w Przasnyszu

PBS Ciechanów 13 8213 0008 2005 0700 8700 0004 z dopiskiem na przelewie “WADIUM” i oznaczyć „Dostawa sterylizatora”.

3. Wadium może być wnoszone w jedne lub kilku następujących formach:

 1) pieniądzu

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,

 3) gwarancjach bankowych,

 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240).

Z treści gwarancji lub poręczeń wadialnych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (na rachunek bankowy zamawiającego) kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w przewidzianych w ustawie okolicznościach zatrzymania wadium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści gwarancji lub poręczeń jakichkolwiek postanowień ograniczających Zamawiającemu wypłacenie należnej kwoty wadium. Zwrot wadium następuje w chwili zaistnienia jednej z przesłanek opisanych w art. 46 pkt. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zamawiający odrzuca ofertę.

**X. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na o której mowa w pkt 2 na przedłużenie terminu związania ofertą..

**XI. Opis sposobu przygotowywania ofert**

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
2. Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawcy są obowiązani do złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez wymagań określonych przez Zamawiającego:

3) ewentualnych pełnomocnictw.

7. W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach:

*Część I* – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

*Część 2* – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części 1 i 2 powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu Wykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

1. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

nazwa Wykonawcy

*adres Wykonawcy*

SPZZOZ

 *Ul. Sadowa 9*

*06-300 Przasnysz*

*„Dostawa i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary ”*

*Nie otwierać przed dniem 29.03.2017 r. godz. 10:30*

**XII. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty należy składać w:

**Sekretariacie SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Administracja I piętro**

w terminie do dnia 29.03.2017 r. do godz. 10.00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Oferty zostaną otwarte w:

**Sali Konferencyjnej SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro**

w dniu 29.03.2017 r o godz. 10.30.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

**XIII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2. Cenę oferty należy wyrazić w **złotych polskich**, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
3. W kosztach zamówienia należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.
4. Cenę oferty stanowić będzie całkowita cena podana w ofercie.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

**A.**

Cena ofertowa– 60%

**B.**

Gwarancja - 10 %

**C.**

Ilość pracujących sterylizatorów medycznych w Polsce producenta wskazanego w ofercie – 20 %

**D.**

Czas reakcji serwisu od momentu skutecznego powiadomienia (telefonicznie, fax, e-mail) – 10%

**Ad. A.**

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą średnią ważoną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

*najniższa cena ofertowa brutto x 100*

*C= -------------------------------------------- x 60 %*

 *cena oferty badanej brutto*

**Ad. B**

Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana jak niżej:

Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt.

Gwarancja 24 m-cy – 10 pkt.

**Ad. C**

Ilość pracujących sterylizatorów medycznych w Polsce producenta wskazanego w ofercie zostanie wyliczona jak niżej:

0 – 5 szt. – 0 pkt

6 – 10 szt. – 10 pkt.

Powyżej 10 szt. - 20 pkt.

**Ad. D**

Czas reakcji serwisu od momentu skutecznego powiadomienia (telefonicznie, fax, e-mail) –

72 godz. - 0 pkt.

24 godz. - 10 pkt.

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

**XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

**XVI. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy

**XVII. Pouczenie o środkach ochrony**

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Art. 180 ustawy Pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

5) opisu przedmiotu zamówienia

6) wyboru oferty najkorzystniejszej

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181 ustawy Pzp

1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności
2. Na czynności, o których mowa w pkt. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2

Art. 182 ustawy Pzp

1. Odwołanie wnosi się

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie
2. 5 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
2. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający
4. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

Art. 183. 1 ustawy Pzp

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Art. 184 ustawy Pzp

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185 ustawy Pzp

* 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Ogłoszenie o Zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowieniu o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust. 3 przez uczestnika który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Art. 186 ustawy pzp

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów postawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie zamawiający wykonuje powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, lub wykonawca który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpatruje odwołanie.

4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

5. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

6. Koszty postępowania odwoławczego:

 1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;

 2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy

3) w okolicznościach o których mowa w pkt 4 ponosi:

 a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę

 b) wnoszący sprzeciw jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę

4) w okolicznościach o których mowa w pkt. 4a, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie w części zarzutów których zamawiający nie uwzględnił zostało oddalone przez Izbę,

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił zostało uwzględnione przez Izbę

Art. 187

Odwołanie podlega rozpoznaniu , jeżeli:

1. Nie zawiera braków formalnych
2. Uiszczono wpis

 **………………………………..**

*Załącznik Nr 1*

FORMULARZ OFERTY

 ......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 *(nazwa i adres Wykonawcy)*

*Telefon: …………………………………*

*Fax: ……………………………………..*

*e-mail: …………………………………..*

* + 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej podaną cenę:
1. Koszt finansowania zakupu:

 Wartość netto za …............................................................. zł

 Wartość netto słownie ….....................................................................................

 Wartość brutto: ……………….........................................zł

 Wartość brutto słownie….....................................................................................

1. Wartość urządzenia

 Wartość netto za …............................................................. zł

 Wartość netto słownie ….....................................................................................

 Wartość brutto: ……………….........................................zł

 Wartość brutto słownie….....................................................................................)

Razem a) + b) Wartość netto: ……………………………………………..

 Wartość netto słownie ….....................................................................................

 Wartość brutto: ……………….........................................zł

 Wartość brutto słownie….....................................................................................)

1. Gwarancja: …………………….. m-ce
2. Ilość pracujących sterylizatorów medycznych w Polsce producenta wskazanego w ofercie ………………………………………
3. Czas reakcji serwisu …………………
4. Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem\*

\* właściwe zakreślić

6. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

 .........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*Załącznik nr 2*

1. ZESTAWIENIE
2. PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH (GRANICZNYCH)

**Sterylizator parowy na 6 wsadów**

|  |
| --- |
| Producent: ………………………………………………………….Nazwa i typ: ……………………………………………………….Kraj pochodzenia: ………………………………………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Sterylizator z komorą przelotową prostopadłościenną.Komora polerowana chropowatość nie gorsza niż Ra= 0,6 µm | Tak/podać Ra |  |
| 2 | Pojemność komory: 6STE około 400 litrów, komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu ,przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi. Przewężenie do 20 mm. | Tak/podać |  |
| 3 | Sterylizator zasilany z wbudowanej wytwornicy pary o mocy do 40 kW i z możliwością zasilania z pary centralnej. Wytwornica wykonana z blachy kwasoadpornej. | Tak/ podać |  |
| 4 | Sterowanie grzaniem wytwornicy: pełne – pracują wszystkie grzałki, ekonomiczne – pracuje część grzałek | Tak |  |
| 5 | Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrzakomory wykonane ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana -nie gorsza niż Ra= 0,6 µm | Tak/podać Ra |  |
| 6 | Wydzielone obiegi grzewcze:- komory sterylizacyjnej,- przestrzeni grzejnej płaszcza | Tak |  |
| 7 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran z klawiaturą.Ekran umieszczony z prawej lub lewej strony komory (w celu uniknięcia zaparowania powierzchni ekranu ,niedopuszczalne umieszczanie ekranu nad komorą) | Tak |  |
| 8 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego  | Tak |  |
| 9 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. | Tak |  |
| 10 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach w języku polskim. | Tak |  |
| 11 | Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej. Min 15programów | Tak |  |
| 12 | Możliwość tworzenia własnych programów | Tak |  |
| 13 | Możliwość wykonywania testu Helixa | Tak |  |
| 14 | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. | Tak |  |
| 15 | Rejestracja parametrów cyklu sterylizacji | Tak |  |
| 16 | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku numerycznego parametrów procesu i graficznego procesu,gwarantująca trwałość wydruku(niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym) | Tak |  |
| 17 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | Tak |  |
| 18 | Sterylizator wyposażony filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,30µm |  |  |
| 19 | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | Tak |  |
| 20 | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. Minimum 3 stopnie. | Tak |  |
| 21 | Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym.  | Tak |  |
| 22 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | Tak |  |
| 23 | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. | Tak |  |
| 24 | Dodatkowe wyposażenie:**wózek wsadowy - 2 szt.****wózek transportowy – szt. 2.**  | Tak |  |
| 25 | Kosze sterylizacyjne: 6 szt. o pojemności 1STE – dno kosza umożliwiające dobrą penetrację pary do załadowanych pakietów, - wykonanie z prętów siatki. | Tak |  |
| 26 | Konstrukcja, obudowa zewnętrzna, komora, drzwi sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 27 | Prosty dostęp serwisowy do elementów wewnętrznych – uchylne osłony |  |  |
| 28 | Wodowskaz wytwornicy wyprowadzony na zewnątrz przedniej ściany sterylizatora |  |  |
| 29 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
| 30 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
| 31 | Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, napęd pneumatyczny. | Tak |  |
| 32 | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą. | Tak |  |
| 33 | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665-1 | Tak |  |
| 34 | Sterylizator zgodny z:norma PN285- dyrektywą medyczną 93/42/EEC (dołączyć kopie certyfikatu)- dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC (dołączyć kopie certyfikatu) | Tak |  |
| 35 | Sterylizator wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych(załączyć kopię wpisu) | Tak |  |
| 36 | Energia elektryczna max 50kW | Tak/podać |  |
| 37 | Wymiary i waga maks.(szer.x wys.x gł.w cm.)120x190x160,masa max.1100 kg | Tak/podać |  |
| 38 | Autoryzowany serwis producenta na terenie RP | Tak/adres,telefon |  |

Pieczątka i podpis Wykonawcy

*Załącznik nr 3*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

e-mail:…………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. *„Dostawa sterylizatora” (nazwa postępowania)*, prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 4*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa sterylizatora” *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 5*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**O którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa sterylizatora” *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

Wykonawca, którego reprezentujemy:

nie należy/należy\* do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Adres** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów*

 *Załącznik nr 6*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ DOSTAW**

 WYKONANYCH/WYKONYWANYCH W CIĄGU

OSTATNICH TRZECH LAT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Określenie wykonanych lub wykonywanych zamówień**  | Nazwa i adres odbiorców zamówienia | Wartość zamówienia | Daty wykonywania zamówienia | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

....................................., data ……………. 2017 r.

 (miejscowość)

………...............................................

 (Wykonawca)

*Załącznik nr 7*

**Wzór umowy**

zawarta w Przasnyszu, w dniu ................................. 2017 roku

pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz,**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Jerzy Sadowski

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

**......................................................................................................................................**

 (zwanym dalej “Wykonawcą”)

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i montaż na rzecz Zamawiającego **sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary** zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz stosownie do oferty z dnia ....................... 2017 roku

2. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, są fabrycznie nowe i maja uregulowane opłaty celne.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami, które dotyczą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**§ 2.**

**Realizacja przedmiotu umowy**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wytyczne w zakresie:

 - prac budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczenia do montażu urządzenia,

 - wykonania instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie,

 - wykonanie instalacji wod.-kan zasilającej urządzenie,

- wykonanie instalacji powietrza

Wytyczne do wyżej wymienionych zagadnień mają zawierać parametry techniczne.

3. Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

4. Odbiór Urządzenia odbędzie się w miejscu jego montażu po uruchomieniu i wykonaniu próbnych cykli sterylizacji

5. Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół odbioru.

6. Protokół odbioru zostanie podpisany po:

a) dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;

b) dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonego urządzenia i konfiguracji na miejscu dostawy;

c) sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonego urządzenia z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz jego prawidłowego funkcjonowania;

d) wydaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jakość urządzeń;

e) wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancyjnych (kart gwarancyjnych)

f) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników z obsługi i pracy na dostarczonym urządzeniu.

7. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad Urządzenia, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do Urządzenia i wezwaniu do usunięcia wad. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru Urządzenia bez zastrzeżeń.

8. Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie się także niekompletność dostarczonego sprzętu tj. niedostarczenie wszelkich materiałów i podzespołów dodatkowych, które wskazano w ofercie niezgodności dostarczonego sprzętu w stosunku do zapisów SIWZ i złożonej oferty

9. Zamawiający nie dopuszcza sprawdzenia urządzenia w celu oceny stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców).

10. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy urządzenia oraz dokumentacja techniczna, w tym rysunki i dane produkcyjne, a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędne do dokonania sprawdzenia, będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

**§ 3.**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

2. Posiadać doświadczenie pracowników i zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4. Wykonać niezbędne pomiary, testy itp. po zmontowaniu, zainstalowaniu uruchomienia dostarczonego sprzętu.

5. Wykonać szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.

6. Usuwać zauważone z uruchomienia - użytkowania usterki.

7. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza: …................................tel.

8. Obowiązki Wykonawcy wynikają również z zapisów SIWZ i złożonej oferty. Zdania wynikające z tych dokumentów będą realizowane w ramach niniejszej umowy.

**§ 4.**

**Obowiązki Zamawiającego**

* 1. Zapewnienie warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
	2. Przygotowanie pomieszczenia w którym zamontowany będzie autoklaw zgodnie z wytycznymi Wykonawcy

3. Zapewnienie udziału w realizacji przedmiotu zamówienia kompetentnego personelu, który odbierać będzie dostarczony sprzęt.

4. Dokonanie odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza: Leszek Szołoch Tel. 29 75 34 405.

**§ 5**

 **Warunki płatności**

* + 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:
1. Koszt finansowania zakupu:

 Wartość netto …............................................................. zł

 Wartość netto słownie ….....................................................................................

 Wartość brutto: ……………….........................................zł

 Wartość brutto słownie….....................................................................................

1. Wartość urządzenia

 Wartość netto …............................................................. zł

 Wartość netto słownie ….....................................................................................

 Wartość brutto: ……………….........................................zł

 Wartość brutto słownie….....................................................................................

RAZEM (a + b):

Wartość netto …............................................................. zł

 Wartość netto słownie ….....................................................................................

 Wartość brutto: ……………….........................................zł

 Wartość brutto słownie….....................................................................................

2. Wartość zamówienia zostaje podzielona na 12 równych rat, pierwsza płatna 30 dni po uruchomieniu i odbiorze urządzenia,

3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie Umowy jest wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający wykonanie dostaw bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu dostawy.

4. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank: ………………………………………….

Nr rachunku: ………………………………….

**§ 6.**

**ANEKSOWANIE UMOWY**

* 1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.
	2. Aneks do umowy może być zawarty przy zachowaniu niżej przedstawionych warunków:
* aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony,
* wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy,
 w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,

- zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

4. W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku kiedy zaistnieją okoliczności w których wprowadzenie zmian do umowy nie pogorszy warunków umowy lub będzie korzystne dla Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.

**§ 7.**

**Gwarancja**

1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Urządzenia.

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego urządzenia.

3. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …………. miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zwolni się od obowiązku udzielenia gwarancji określonej w ust. 4 tylko poprzez przedstawienie wypełnionej i podpisanej gwarancji producenta obejmującej ten sam albo dłuższy okres.

6. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa użytkownika, tj. w danej lokalizacji okaże się niemożliwa.

7. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany Towarów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy Urządzenia, w zależności od wyboru Zamawiającego.

8. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.

9. Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.

10. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym w ust. 8 Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad, usterek, awarii osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, nie zależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady usterki, awarii albo jego wymiany w ciągu maksymalnie 72 godzin bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego.

12. Wykonawca w trakcie okresu gwarancji wykona nieodpłatnie niezbędne przeglądy, które wynikają z dokumentacji techniczno - ruchowej.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

a) nieterminowego dostarczenia za każdy dzień pomiędzy terminem dostawy a dostawą w wysokości 0,3 % kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 1.

b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 10 ust 1, w wysokości 25 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

c) odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

d) nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 8 w wysokości 0,5 % kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień pomiędzy terminem naprawy a naprawą.

e) w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 8 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego – w wysokości 0,5 % kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

f) nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.

**§9.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni od upływu terminu końcowego.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

**§ 10.**

**Rozstrzyganie sporów**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 11.**

**Ustalenia dodatkowe**

* + - 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone towary lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
			2. Zamawiający dopuszcza przekazanie części obowiązków wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu, ale tylko w sytuacji kiedy ten podmiot jest producentem urządzenia. Czynność taka ma być potwierdzona dokumentem podpisanym przez stronę przekazującą obowiązki oraz przejmującą obowiązki.

**§ 12.**

**Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Integralną częścią Umowy są:
- SIWZ

- oferta Wykonawcy

**Wykonawca: Zamawiający:**