SPZZOZ.ZP/8/2017 Przasnysz, 23.03.2017 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pyt. 1**

**Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?**

*Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu dostawy.*

**Pyt. 2**

**Czy Zamawiający dopuści do oceny komorę o współczynniku chropowatości Ra = 0,8 µm? Standardowy poziom wypolerowania komory wynosi Ra = 0,8 µm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 3**

**Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez przewężenia które utrudnia konserwację autoklawu. W oferowanym przez nas autoklawie jest specjalny system który odprowadza ewentualne skropliny z komory.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 4**

**Czy Zamawiający dopuści do oceny drzwi autoklawu wykonane ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana -nie gorsza niż Ra= 0,8 µm**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 5**

**Czy zamawiający dopuści sterylizator z wydrukiem termicznym gwarantującym trwałość min 10 lat? Według obowiązujących przepisów dokumenty powinny być przechowywane 10 lat.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 6**

**Czy zamawiający zamiast drukarki graficznej dopuści urządzenie z drukarką termiczną i możliwością zapisu cykli na wbudowanej pamięci oraz zgranie na pamięć USB dzięki której w każdej chwili możemy zgrać historię procesów i odtworzyć na dowolnym komputerze i wydruk bez dodatkowego oprogramowania?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 7**

**Czy Zamawiający zamiast drukarki graficznej dopuści autoklaw z oprogramowaniem które automatycznie przesyła historię cyklu do komputera i tam ją archiwizuje. Dodatkowo Zamawiający zyskuje możliwość śledzenia parametrów cyklu na komputerze.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 8**

**Czy Zamawiający dopuści sterylizator z wodowskazem za obudową autoklawu. Wyprowadzenia wodowskazu poza obudowę autoklawu jest rozwiązaniem bardzo awaryjnym gdyż mogącym spowodować łatwe zbicie wodowskazu.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora jak w zapytaniu.*

**Pyt. 8**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Prosimy o dopuszczenie sterylizatora bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu, ewentualne skropliny w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi sterylizatora odprowadzane są za pomocą wyprofilowanego w kierunku odpływu dna komory co zapobiega wydostawaniu się skroplin oraz w pełni zabezpiecza osobę dokonującą otwarcia drzwi. Jednocześnie system awaryjnego otwierania drzwi jest tak zaprojektowany aby przed otwarciem za pomocą pomy próżniowej odessać znajdujące się w komorze pozostałości kondensatu, zapobiegając tym samym wydostaniu się jakichkolwiek skroplin poza komorę.**

**Ponadto proces awaryjnego otwarcia drzwi sterylizatora powinien być wykonany tylko przez autoryzowany serwis producenta urządzenia.**

**Uzasadnienie: wymagana przez Zamawiającego konstrukcja komory jest rozwiązaniem gorszym technologicznie od obecnie stosowanych, tylko jeden producent używa konstrukcji tego typu w sterylizatorze AS 669 WPA SMS Sp. z o.o. i jest ona projektem co najmniej z przed 30 lat. Prawidłowo działający sterylizator nie pozostawia skroplin w trakcie prawidłowego proces sterylizacji.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 9**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Czy Zamawiający dopuści sterylizator o mocy wytwornicy 48 kW i całkowitej mocy 50,5kW? Oferowany przez nas sterylizator przy najdłuższym cyklu 44 min / 134 st. C dla opakowanych wsadów zużywa 6,9 kWh co koresponduje z max poborem 14kW na cykl. Wymagana przez Zamawiającego niska moc wytwornicy pary będzie przekładać się na wydłużenie cykli sterylizacyjnych poprzez dłuższy czas nagrzewania wytwornicy, wydłużony czas poboru energii elektrycznej będzie również podnosił koszty zużycia energii elektrycznej w placówce**

*Odp. Zamawiający dopuszcza sterylizator jak w zapytaniu.*

**Pyt. 10**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Czy Zamawiający przewiduje Zasilanie sterylizatora z pary centralnej czy jest to tylko opcja na wypadek awarii wytwornicy?**

**Wyjaśnienie: wymóg Zamawiającego nie wskazuje na przełączenie sterylizatora przez personel obsługujący sterylizator, w związku z tym przełączenie sterylizatora będzie wiązało się z koniecznością wezwania serwisu producenta co spowoduje naliczenie kosztów obsługi serwisowej oraz uniemożliwi korzystanie z urządzenia. Dodatkowo para z źródeł zewnętrznych jest gorszej jakości i wymaga większych nakładów niż para pozyskiwana z wbudowanej wytwornicy. Sterylizator z opcja przełączenia jest również droższy w zakupie i wymaga od Zamawiającego zaangażowania większych środków na zakup.**

*Odp. Zamawiający nie przewiduje podłączenia sterylizatora do centralnej pary.*

**Pyt. 11**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Czy w związku z wymogiem Zamawiającego o tak wysokim stopniu szlifowania komory co wskazuje na wysoką aseptykę materiału wymaga również aby drzwi były wykonane z jednego elementu stali nierdzewnej bez spawania? Ewentualne spawy drzwi sterylizatora stoją w sprzeczności z wysokim stopniem polerowania jakiej wymaga Zamawiający.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pyt. 12**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Prosimy o dopuszczenie wydruku termicznego lub przedstawienie źródła stwierdzającego iż, wydruk termiczny nie gwarantuje trwałości.**

**Norma PN EN 285 odnosząca się do sterylizatorów parowych na którą powołuje się Zamawiający dopuszcza stosowanie wydruku termicznego.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pyt. 13**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Prosimy o doprecyzowanie czy identyfikacja użytkownika ma być poprzedzona wpisaniem imienia i nazwiska operatora?**

*Odp. Identyfikacja użytkownika nie musi być poprzedzona wpisaniem imienia i nazwiska operatora*

**Pyt. 14**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Prosimy o doprecyzowanie czy dane w sterowniku po awarii zasilania mają powrócić do ustawień fabrycznych czy zapamiętane mają być również wprowadzone zmiany i dane z przeprowadzonych cykli? Czy w przypadku awarii zasilania elektrycznego sterylizator ma być wyposażony w system podtrzymywania pracy sterownika?**

*Odp. Po awarii zasilania mają być zapamiętane wprowadzone zmiany i dane z przeprowadzonych cykli. Sterylizator ma być wyposażony w system podtrzymywania.*

**Pyt. 15**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Prosimy również o doprecyzowanie czy wewnętrza instalacja parowa ma być wykonana również z stali kwasoodpornej i posiadać połączenia aseptyczne np. typu tri-clamp?**

*Odp. Przyjęte rozwiązania mają zabezpieczyć prawidłową bezawaryjną pracę sterylizatora.*

**Pyt. 16**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Czy Zamawiający poprzez niezależne układy czujników do sterownia procesu rozumie - Pomiar i rejestracja parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura lub ciśnienie płaszcza.?**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pyt. 17**

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie Parametrów techniczno-użytkowych (granicznych)**

**Prosimy o wykreślenie pkt. 35, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce i w Unii europejskiej certyfikat 93/42EEC jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.**

*Odp. Zamawiający wykreśla zapis o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.*

**Pyt. 18**

**Dotyczy warunków udziału w postępowaniu:**

**Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej przedłożenie wykazu dostaw na co najmniej 3 dostawy urządzeń medycznych o wartości min. 150 000 zł brutto każda, gdzie w skład pojedynczej dostawy wchodzi kilka urządzeń, o łącznej wartości min. 150 000 zł brutto?**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*Jednocześnie Zamawiający informuje, że dodaje na końcu tabeli Załącznika nr 2 Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (granicznych) dodatkowy pkt. który otrzymuje brzmienie:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator nowy, rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2016 rok | Tak/podać |  |

Z poważaniem